## AMFE PRODUCTO
ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)
AMFE DE PRODUCTO (DISEÑO)
NOMBRE DEL PRODUCTO: GlaucoTech
REFERENCIA DEL PRODUCTO: | [14 empty] | REALIZADO POR:MedCore
FECHA DISEÑO FINAL | [14 empty] | REVISADO POR:MedCore
RESPONSABLE DEL DISEÑO: | [14 empty] | VALIDADO POR:MedCore
ANÁLISIS | [12 empty] | FECHA: Mayo2024 |  | REVISIÓN
ELEMENTO/ COMPONENTE | FALLOS POTENCIALES | [6 empty] | ESTADO ACTUAL |  |  |  |  | ACCIONES |  | SITUACIÓN DE MEJORA
| MODOS DE FALLO | EFECTOS | CAUSAS DEL MODO DE FALLO | GRAVEDAD | OCURRENCIA | DETECCIÓN | NR | MEDIDAS DE ENSAYO Y CONTROL PREVISTAS | GRAVEDAD | OCURRENCIA | DETECCIÓN | NR | ACCIÓN CORRECTIVA | RESPONSABLE/ PLAZO | ACCIONES IMPLANTADAS | GRAVEDAD | OCURRENCIA | DETECCIÓN | NR
BASE DE DATOS | Error en la captura de la imagen | No se identifican adecuadamente las estructuras internas del ojo | Una mala captura de la imagen durante la utilización del retinografo | 8 | 6 | 6 | 288 | Revisión de la imagen por parte del profesional para evitar realizar el análisis de imágenes no deseadas | 8 | 3 | 4 | 96
| Fallo en la identificación del paciente | No se relaciona adecuadamente al paciente con la imagen de su ojo | Cuando se realiza la imagen, no se identifica al paciente correctamente | 9 | 4 | 9 | 324 | Requisito de autentificación del paciente antes de la carga de la imagen en el programa | 9 | 2 | 5 | 90
| Fallo en la recolección de las imágenes | No se guarda o recoge la imagen en la base de datos | El usuario no guarda la imagen en la base de datos pese a haberla realizado | 7 | 5 | 6 | 210 | Copia de seguridad automática de todas las imágenes adquiridas mediante el Retinografo | 7 | 3 | 2 | 42
| Eliminación de las imágenes de la base de datos | Desaparecen las imágenes de las bases de datos, no pudiendo realizar la detección | El usuario elimina las imágenes de los pacientes | 7 | 5 | 5 | 175 | Copia de seguridad automática de todas las imágenes adquiridas mediante el Retinografo | 7 | 3 | 2 | 42
PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CALIDAD | Bajo contraste de la imagen | Mala segmentación para poder distinguir adecuadamente cada parte del ojo, para poder determinar si padece de glaucoma | Velocidad lenta de obturación de la imagen | 7 | 6 | 8 | 336 | Punto de control posterior a la detección de calidad, por parte del profesional, para comprobar que es posible la detección de las características del ojo | 7 | 4 | 2 | 56
PROGRAMA DE PREDICCIÓN DE GLAUCOMA | Fallo en la segmentación | No se identifican adecuadamente las estructuras diana del ojo que caracterizan a un ojo glaucomatoso | La intensidad de las imágenes no es igual que la de las imágenes con las que el modelo predictivo está entrenado | 8 | 7 | 7 | 392 | Revisión de la imagen segmentada por parte del profesional, para asegurarse de la correcta segmentación de la imagen | 8 | 4 | 4 | 128
INTERFAZ | El acceso del software no es restringido | Otra persona que utilice el mismo ordenador que el profesional, puede accceder | Falta de autentificación de la persona que utiliza el producto | 8 | 5 | 9 | 360 | Inicio de sesión obligatorio para utilizar la aplicación | 8 | 3 | 3 | 72
| Imagen no coincidente con el paciente | El diagnosticó del paciente es erróneo porque la imagen es de otro paciente | Desvinculación de la carpeta del paciente con la imagen | 7 | 4 | 8 | 224 | Requisito de asignación de nombre a cada imagen insertada en el programa | 7 | 2 | 4 | 56
PÁGINA WEB | No poder descargarse el programa. | No poder acceder a los beneficios que el prográma Glaucotech ofrece en la detección temprana del glaucoma | Error en la conexión entre la página web y la base de datos en la que se almacene el software | 6 | 4 | 6 | 144 | Sistema de asistencia al cliente activo y equipo de informatica encargada del mantenimiento de la página, para la rapida resolución de los problemas | 6 | 2 | 4 | 48
| No poder visualizar los resultados de cada paciente en la página web | Los resultados que se muestran en la página web no pertenezen al paciente o directamente no hay resultado, imposibilitando un diagnóstico correcto | Desincronización de los resultados de la interfáz con la página web | 8 | 4 | 4 | 128 | Sistema de asistencia al cliente activo y equipo de informatica encargada del mantenimiento de la página, para la rapida resolución de los problemas | 8 | 2 | 2 | 32
| No poder registrarse en la página web | El profesional sanitario no puede acceder a la información facilitada por la aplicación | La página, no reconoce las credenciales otorgadas por el centro de salud que tiene licencia del programa informático | 8 | 4 | 4 | 128 | Sistema de asistencia al cliente activo y equipo de informatica encargada del mantenimiento de la página, para la rapida resolución de los problemas | 8 | 2 | 3 | 48