## AMFE PROCESO
ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)
AMFE DE PROCESO | [15 empty] | REALIZADO POR: MedCore
NOMBRE DEL PROCESO: GlaucoTech | [15 empty] | REVISADO POR: MedCore
RESPONSABLE DEL PROCESO: | [15 empty] | VALIDADO POR: MedCore
ANÁLISIS | [13 empty] | FECHA: Mayo 2024 |  | REVISIÓN
PROCESO | FASE | FALLOS POTENCIALES | [6 empty] | ESTADO ACTUAL |  |  |  |  | ACCIÓN CORRECTIVA | RESPONSABLE/ PLAZO | SITUACIÓN DE MEJORA
|  | MODOS DE FALLO | EFECTOS | CAUSAS DEL MODO DE FALLO | GRAVEDAD | OCURRENCIA | DETECCIÓN | NR | MEDIDAS DE ENSAYO Y CONTROL PREVISTAS | GRAVEDAD | OCURRENCIA | DETECCIÓN | NR |  |  | ACCIONES IMPLANTADAS | GRAVEDAD | OCURRENCIA | DETECCIÓN | NR
DISEÑO | Modelos predictivos | Error en los algoritmos de los modelos | Puede resultar en diagnósticos falsos positivos o negativos | Las variables encargadas de la predicción post-segmentación estan mal escogidas | 10 | 7 | 8 | 560 | Visualización previa de la imagen segmentada realizada después de su procesado y aseguramiento de modelos mas estrictos | 10 | 5 | 5 | 250 | Reprogramación de los modelos | Sergio Montero Alonso | Baja la Ocurrencia del problema | 10 | 2 | 5 | 100
|  | Falta de carácteristicas | No hay un resultado concluyente | En el procesado de imagen, el modelo no es capaz de sacar las suficientes características como para realizar la predicción | 7 | 6 | 6 | 252 | Visualización previa de la imagen realizada antes de su procesado y aseguramiento de modelo de calidad más estricto | 7 | 3 | 2 | 42
| Usuario y Interfaz | Interfaz de usuario deficiente | No se sabe como utilizar el producto | Interfaz de usuario mal diseñada | 8 | 5 | 6 | 240 | Revisión y validación de la interfaz | 8 | 3 | 4 | 96
| Integración del Software | Problemas de interoperabilidad con los sistemas sanitarios actuales | Falta de conexión entre sistemas | El software no es capaz de integrarse a los sistemas existentes en los hospitales | 7 | 7 | 6 | 294 | Aseguramiento de interoperabilidad del prodcuto y comprobación en la instalación | 7 | 5 | 4 | 140
DESARROLLO | Segmentación | Segmentación con el mismo threshold el disco y la excavación. | No se puede determinar la diferencia de tamaño entre las dos zonas clave para identificar un ojo con glaucoma. | Todas las imágenes no tienen la misma intensidad. | 6 | 6 | 8 | 288 | Punto de control posterior a la detección de la enfermedad, por parte del profesional, para comprobar que la segmentación se ha realizado correctamente | 6 | 3 | 4 | 72
|  | Mala configuración de la segmentación | La segmentación del ojo no detecta el disco bien, y realiza una segmentación incorrecta | En la programación del producto, las variables de la segmentación estan mal escogidas | 7 | 7 | 7 | 343 | Visualización previa de la imagen segmentada realizada después de su procesado y aseguramiento de la correcta elección de variables | 7 | 4 | 5 | 140
| Procesamiento de imagen | Convertir toda la imagen en color homogéneo. | No se pueden determinar bien las zonas anatómicas del ojo. | No tener un rango de intensidades similares en todas las imágenes. | 6 | 7 | 5 | 210 | Punto de control posterior a la detección de la enfermedad, por parte del profesional, para comprobar que la segmentación se ha realizado correctamente | 6 | 4 | 6 | 144
USO | Uso Inapropiado | Uso del producto para otro fin médico, por desconocmiento del producto | El producto no realiza la función para la que esta programada | Falta de información , en la descripción del producto | 9 | 5 | 5 | 225 | Punto de Control en la validación y comprobación de la descripción del producto | 6 | 2 | 2 | 24
|  | Mal uso del producto, por desconocmiento de este | El producto da errores y no realiza su función | El usuario no lee las instrucciones del producto, y no sabe como se utiliza | 6 | 6 | 6 | 216 | Aseguramiento de que el usuario lee las instrucciones mediante,avisos previos al usuario de la obligación de ller las instrucciones antes de usar el producto | 6 | 4 | 3 | 72
ETIQUETADO | Diseño del Etiquetado | Descripción errónea del producto | Confusión sobre la descripción del producto | Fallo en la descripción del producto | 8 | 4 | 7 | 224 | Punto de Control en la validación y comprobación de la etiqueta | 8 | 3 | 4 | 96
|  | Etiqueta poco clara y difícil de entender | Un diseño confuso o desorganizado de la etiqueta podría llevar a errores en el uso del producto | Mal estructuramiento y diseño de la información proporcionada en la etiqueta | 7 | 6 | 8 | 336 | Responsable de la validación y comprobación del etiquetado final | 7 | 4 | 3 | 84
|  | Falta de Advertencias,Precauciones o Medidas a tomar | Utilizar el producto en una situación indebida | Falta de detalles en el manual de instrucciones y etiqueta | 8 | 5 | 6 | 240 | Punto de Control en la validación y comprobación de la etiqueta | 8 | 3 | 3 | 72
INSTALACIÓN | Descripción de la instalación del producto | Falta de información de la instalación del producto | Descarga errónea del producto por desconocimiento del profesional | La instalación producto esta mal explicado o falta información sobre algunos detalles | 9 | 6 | 8 | 432 | Punto de Control en la validación y comprobación de la descripción del producto | 9 | 4 | 4 | 144
| Falta de acceso a descargar | Error de carga de la página | Sin acceso a la página web, no pudiendo descargarse la aplicación | Caida del servidor por exceso de gente en la página al mismo tiempo | 8 | 7 | 4 | 224 | Revisión del código de la pagina y revisión continua de este | 8 | 4 | 2 | 64