## AMFE PROCESO
ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)
AMFE DE PROCESO | [15 empty] | REALIZADO POR: MedCore
NOMBRE DEL PROCESO: GlaucoTech | [15 empty] | REVISADO POR: MedCore
RESPONSABLE DEL PROCESO: | [15 empty] | VALIDADO POR: MedCore
ANÁLISIS | [13 empty] | FECHA: Mayo 2024 |  | REVISIÓN
PROCESO | FASE | FALLOS POTENCIALES | [6 empty] | ESTADO ACTUAL |  |  |  |  | ACCIÓN CORRECTIVA | RESPONSABLE/ PLAZO | SITUACIÓN DE MEJORA
|  | MODOS DE FALLO | EFECTOS | CAUSAS DEL MODO DE FALLO | FRECUENCIA | GRAVEDAD | DETECTABILIDAD | NR | MEDIDAS DE ENSAYO Y CONTROL PREVISTAS | FRECUENCIA | GRAVEDAD | DETECTABILIDAD | NR |  |  | ACCIONES IMPLANTADAS | FRECUENCIA | GRAVEDAD | DETECTABILIDAD | NR
BASE DE DATOS | Calidad de Imagen | Mal centrada la imagen | Las imágenes no se pueden procesar mediante el programa de prediccón, para determinar la presencia de glaucoma, debido a que la segmentación no se puede realizar de manera adecuada. | La capturadora de la imagen del ojo no esta centrada en el disco óptico del ojo. | 7 | 6 | 6 | 252 | Visualización previa de la imagen realizada antes de su procesado y aseguramiento de modelo de calidad más estricto | 7 | 3 | 2 | 42
|  | Imagen borrosa |  | La capturadora de la imagen del ojo se mueve durante el proceso de optención de imagen. | 7 | 7 | 7 | 343 | Visualización previa de la imagen realizada antes de su procesado y aseguramiento de modelo de calidad más estricto | 7 | 4 | 3 | 84
|  | Reflejos de luz en la imagen |  | Excesiva iluminación del ojo durante el momento de optención de la imagen. | 7 | 6 | 6 | 252 | Visualización previa de la imagen realizada antes de su procesado y aseguramiento de modelo de calidad más estricto | 7 | 3 | 2 | 42
PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CALIDAD | Interferencias | Fallo en la detección del ruido en la imagen | No se descarta la imagen antes de introducirse en el modelo de predicción por lo que el no se obtendrá un resultado consistente. | El programa no contempla todo tipo de ruidos, no detectando el ruido de la imagen | 9 | 4 | 8 | 288 | Aseguramiento de modelo de calidad más estricto para evitar realizar el análisis de imágenes no deseadas | 9 | 2 | 5 | 90
|  | Fallo en la detección de contraste | El resultdao del programa no será correcto o directamente no dará resultado ya que no será capaz de segmentar las diferentes estructuras anatómicas del ojo. | No se descarta la imagen que no permite una adecuada segmentación antes de ser introducida en el programa de predicción de glaucoma. | 8 | 6 | 7 | 336 | Aseguramiento de modelo de calidad más estricto para evitar realizar el análisis de imágenes no deseadas | 8 | 4 | 4 | 128
PROGRAMA DE PREDICCIÓN DE GLAUCOMA | Segmentación | Segmentación con el mismo threshold el disco y la excavación. | No se puede determinar la diferencia de tamaño entre las dos zonas clave para identificar un ojo con glaucoma. | Todas las imágenes no tienen la misma intensidad. | 6 | 6 | 8 | 288 | Punto de control posterior a la detección de la enfermedad, por parte del profesional, para comprobar que la segmentación se ha realizado correctamente | 6 | 3 | 4 | 72
|  | Dificultad para identificar el ROI en todas. | No se distingue de manera adecuada cada una de las partes anatómicas. | Fallo en el programa encargado de su detección. | 7 | 7 | 8 | 392 | Punto de control posterior a la detección de la enfermedad, por parte del profesional, para comprobar que la segmentación se ha realizado correctamente | 7 | 5 | 4 | 140
| Procesamiento de imagen | Convertir toda la imagen en color homogéneo. | No se pueden determinar bien las zonas anatómicas del ojo. | No tener un rango de intensidades similares en todas las imágenes. | 6 | 7 | 5 | 210 | Punto de control posterior a la detección de la enfermedad, por parte del profesional, para comprobar que la segmentación se ha realizado correctamente | 6 | 4 | 3 | 72
INTERFAZ | Carga de Datos | Error de carga de imagen | La imagen introducida al sistema no se puede procesar de tal manera que no se pueda ver resultado. | Error en la conexión entre interfaz y código del programa de procesado y predicción. | 6 | 6 | 5 | 180 | Punto de control para validar que el sistema completo funcione como se espera en su conjunto, y garantizar que nuevas modificaciones o correcciones no introduzcan nuevos errores en el sistema. | 6 | 2 | 2 | 24
|  | Error en muestra de resultado | El profesional sanitario no puede acceder a la información facilitada por la aplicación. | Error en la conexión entre interfaz y código del programa de procesado y predicción. | 6 | 6 | 6 | 216 | Punto de control para validar que el sistema completo funcione como se espera en su conjunto, y garantizar que nuevas modificaciones o correcciones no introduzcan nuevos errores en el sistema. | 6 | 4 | 3 | 72
ETIQUETA | Diseño del Etiquetado | Descripción errónea del producto | Confusión sobre la descripción del producto | Fallo en la descripción del producto | 8 | 4 | 7 | 224 | Punto de Control en la validación y comprobación de la etiqueta | 8 | 3 | 4 | 96
|  | Falta de Advertencias,Precauciones o Medidas a tomar | Utilizar el producto en una situación indebida | Falta de detalles en el manual de instrucciones y etiqueta | 8 | 5 | 6 | 240 | Punto de Control en la validación y comprobación de la etiqueta | 8 | 3 | 3 | 72
PÁGINA WEB | Descripción del producto | Falta de información del producto | Uso erróneo del producto por desconocimiento del profesional | El producto esta mal explicado o falta información sobre algunos detalles | 8 | 3 | 8 | 192 | Punto de Control en la validación y comprobación de la descripción del producto | 8 | 2 | 4 | 64
| Programación de la Web | Error de carga de la página | Sin acceso a la información proporcionada en la página web | Caida del servidor por exceso de gente en la página al mismo tiempo | 6 | 7 | 4 | 168 | Revisión del código de la pagina y revisión continua de este. | 6 | 4 | 2 | 48